ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421200-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання» )

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421200-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання» )

- Кількість товару/робіт/послуг: 8 послуг.

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, м. Харків,   вул. Роганська, 130-А

- Строк поставки товару/робіт/послуг: з 01.01.- 31.12.2026 року

- Джерело фінансування – власні кошти.

- Очікувана вартість 45 540,00 грн. Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості

ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАДНАННЯ

| №п/п | Найменування обладнання | Дата виготовлення | Серійний номер | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгенівський діагностичний комплекс «МЕДИКС» на 2р м. | 2016 | 16009 | 4 |
| 2 | Апарат рентгенівський флюорографічний «12Ф9 Україна» | 2011 | 10128 | 4 |

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рентгенівського діагностичного комплексу "МЕДИКС" на 2 робочих місця

Таблиця 1

| № | Назва складової медичного обладнання | Види послуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Привід підйому траверси | Сервісні Послуги |
|  |  | 1. Візуальний огляд а) знос коретки; б) знос гвинта гайки; в) знос гайки; г) знос направляючих. 2. Видалити стару змазку з ходового гвинта і нанести нову. 3. Перевірка редуктора підйомного механізма 4. Регулювання привода підйомника. 5. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів. |
| 2. | Привід зміни фокуса рентгенівської трубки | Сервісні Послуги |
|  |  | 1. Візуальний огляд а) знос коретки; б) знос гвинта гайки; в) знос гайки; г) знос направляючих. 2. Видалити стару змазку з ходового гвинта і нанести нову. 3. Перевірка редуктора підйомного механізма 4. Регулювання привода підйомника. 5. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів.(оптичні вимикачі) |
| 3. | Автоматизо-ване робоче місце (АРМ) | Сервісні Послуги |
|  |  | 1. Чищення комп’ютерного обладнання від пилу; 2. Перевірка комп’ютерів на віруси та їх лікування; 3. Виконання дефрагментації; 4. Оптимізація системи; 5. Перевірка працездатності АРМа в комплексі. |
| 4. | Медичне обладнання взагалі | Сервісні Послуги |
|  |  | 1. Перевірка контактів заземлюючого контуру та силових проводів; 2. Перевірка якості прижиму контактів в мережному щитку; 3. Перевірка та підтягування резинових ущільнень на випромінювачі, при необхідності їх заміна; 4. Перевірка та додавання ізолюючого мастила в високовольтні отвори випромінювача, при необхідності; 5. Перевірка рівня мастила у випромінювачі, при необхідності доливання; 6. Перевірка рівня мастила у генераторному пристрої, при необхідності доливання; 7. Перевірка та регулювання значень Ua (кВ), Ia (мА), Q (мАс); 8. Перевірка співпадання світлового та рентгенівського полів 9. Перевірка роботи цифрової камери |

Апарату рентгенівського флюорографічного «12Ф9 Україна»

Таблиця 2

| № | Назва складової медичного обладнання | Види Послуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Привід підйомника та привід дверного механізму | Сервісні Послуги |
|  |  | 1. Перевірка підйомника в русі. Підйомник повинен рухатися рівномірно без скреготу і пробуксовки 2. Заміна змазки на ходовому гвинті. 3. Перевірка редуктора підйомного механізма 4. Регулювання привода підйомника. 5. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів. 6. Перевірка дверного механізму. Зношення роликів та ходових валів. Правильна робота та стан кінцевих вимикачів. |
| 2. | Скануючий механізм | Сервісні Послуги |
|  |  | 1. Перевірка механізму скануючого механізму в русі. Візуальний огляд, виявлення проблем в роботі шагового двигуна. Виявлення зносу рейки. Перевірка рівномірного обертання підшипника без заїдань 2. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів 3. Перевірка і налаштування якості знімка в цифровому приймачі |
| 3. | Автоматизова-не робоче місце (АРМ) | Сервісні Послуги |
|  |  | 1. Чищення комп’ютерного обладнання від пилу; 2. Перевірка комп’ютерів на віруси та їх лікування; 3. Виконання дефрагментації; 4. Оптимізація системи; 5. Перевірка працездатності АРМа в комплексі. |
| 4. | Інші роботи | Сервісні Послуги 1. Перевірка контактів заземлюючого контуру та силових проводів; 2. Перевірка якості прижиму контактів в мережному щитку; 3. Перевірка та підтягування резинових ущільнень на випромінювачі, при необхідності їх заміна; 4. Перевірка та додавання ізолюючого мастила в високовольтні отвори випромінювача, при необхідності; 5. Перевірка рівня мастила у випромінювачі, при необхідності доливання; 6. Перевірка рівня мастила у генераторному пристрої, при необхідності доливання; 7. Перевірка та регулювання значень Ua (кВ), Ia (мА), Q (мАс); 8. Геометричне юстирування апарату |

- Технічне обслуговування устаткування Виконавець виконує безпосередньо в поліклініці   та здійснюється відповідно до інструкції по експлуатації виробника зазначеного обладнання.

- Виконавець забезпечує своєчасний виїзд до Замовника для виконання послуг не пізніше  1 доби після виклику.

- Транспортні витрати та вартість комплектуючих включено до ціни послуги та діагностики несправності.

- Контроль технічного стану з одночасним проведенням поточних ремонтів, усунення незначних неполадок для підтримки працездатності медобладнання: заміна котушки, мікроперемикача, конденсатора, запобіжника, сітьового шнура і вилки , лампочок, тросів, вимикачів, тумблерів (Запчастини Виконавця)

- Проведення вимірювань, випробувань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки згідно ОСТ 42-21-9-80 "Система технічного   обслуговування та ремонту медичної техніки".

- Всі виконані роботи фіксуються в журналі техобслуговування і завіряються підписом особи, що виконує техобслуговування.