ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421200-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання» )

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання ( 50421200-4 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання)

- Кількість товару/робіт/послуг: 1 послуга.

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, м. Харків,   вул. Роганська, 130-А

- Строк поставки товару/робіт/послуг: з 30.03.2026 року

- Джерело фінансування – власні кошти.

- Очікувана вартість 2 106 104,00 грн. Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Таблиця №1

| № з/п | Найменування обладнання | Дата виготовлення | Заводський номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат рентгенівський флюорографічний «12Ф9 Україна» | 2016 | 16009 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Таблиця №2

| № з/п | Назва послуг | Відповідність вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з капітального ремонту рентгенівського обладнання включають в себе: Заміна старого приймача на новий приймач з цифровою обробкою зображення: - Тип приймача – плоскопанельний детектор; - Тип перетворюючого екрану –CsI; - Динамічний діапазон не менше 500 раз; - Розмiр поля обстеження - не менше 430х430мм; - Аналогово/цифрове перетворення (A/D) - 16 bits; - Кількість пікселів – (3000 х 3000)шт; - Просторова розрiзнювальна спроможнiсть - не менше 3,6 пар лiн./мм; - Нерівномірність яскравості по робочому полю - не більше 10 % - Експозиційна доза у вхідній площині детектора для виявлення контраста 1,5%, не більше - 2,5 мкгр (0,3 мр); - Швидкість передачі даних по кабелю Ethernet – 1000 Мбит/сек; - Нерівномірність яскравості по робочому полю, не більше 10%; - Час отримання рентгенівського зображення на екрані монітора після закінчення експозиції, не більше 10 сек; |  |
| 2 | Заміна старого рентгенівського пристрою живлення на новий: - Споживана потужність не менше 12 кВт; - Анодна напруга регулюється в діапазоні від 40 до 110 кВ з кроком зміни 1 кВ; - Анодний струм регулюється в діапазоні від 40 до 110 мА з кроком зміни 1 мА; - Середній час експозиції від 0,01 до 2,5 с. |  |
| 3 | Заміна старого рентгенівського випромінювача на новий: - Тип – з обертаючим анодом; - Кількість фокусних плям – 2; - Розмір фокусної плями рентген-трубки – не більше 0,8 х 0,8 мм, велике не більше 1,3х1,3 мм Швидкість обертання аноду рентгенівської трубки не менше 3000 об/хв. |  |
| 4 | Заміна робочого місця рентген-лаборанта: - Процесор не гірше Intel Core i3, - Монітор не менше 27"; - Об'єм оперативної пам’яті не менше 8 Гб, - Об'єм дискової пам’яті не менше 2 Тбайт (з можливістю розширення), - Спеціалізоване програмне забезпечення, - Клавіатура, миша, - Безперебійний блок живлення. |  |
| 5 | Заміна робочого місця лікаря-рентгенолога: - Системний блок виконаний на базі процесора не гірше Intel Core i3, - Монітор не менше 27"; - Об'єм оперативної пам’яті не менше 8 Гб, - Об'єм дискової пам’яті не менше 1 Тбайт (з можливістю розширення), - Спеціалізоване програмне забезпечення, - Клавіатура, миша, - Безперебійний блок живлення. |  |
| 6 | Встановлення програмного забезпечення гарантує: - ведення бази даних пацiєнтiв; - збереження у файлi пацiєнта: цифрового знімку обстеження, дати та виду обстеження, даних про пацiєнта, дiагностичного висновку та iншої супроводжувальної iнформацiї; - забезпечує виконання функцій для отримання, управління, відображення та експорту рентгенівських знімків - функцiя «позитив-негатив», гама-корекцiя та автоматичний пiдбiр оптимальної яскравостi і контрасту обраної областi; - виконання пост-обробки (зміна яскравості та контрасту; обертання, перевертання; побудова гістограми розподілу елементів яскравості зображень; обчислення середньоквадратичного відхилення) |  |
| 7 | Встановлення та підключення стабілізатора напруги 11кВт - Діапазон стабілізації – не гірше 110-280В |  |
| 8 | Встановлення та підключення мережевого фільтра на перетворювач частоти не нижче 11кВт 400В 30А |  |

______________________________        ________________________  __________________

(Посада)                                                (Підпис)                                 (ПІБ)             М.П.

Послуги відповідно до Технічного завдання включають в себе:

Таблиця №3

| № з/п | Найменування робіт | Відповідність вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж несправного цифрового приймача, несправного рентгенівського пристрою живлення, випромінювача рентгенівського діагностичного та внутрішніх частин апарату |  |
| 2. | Підготовка кабіни флюорографу до проведення робіт: - зборка та встановлення модулю синхронізації кабіни флюорографу та пристрою живлення; - виготовлення та монтаж кронштейнів, рамок та інших додаткових елементів кріплення для встановлення приймача з цифровою обробкою зображення та пристрою живлення; - перевірка працездатності та заміна усіх необхідних (неробочих) елементів, механізмів та електрообладнання кабіни апарату |  |
| 3. | Монтажні роботи: Монтаж нового пристрою живлення рентгенівського Монтаж нового рентгенівського випромінювача Монтаж блоку синхронізації кабіни флюорографа з пристроєм живлення Монтаж нових та відремонтованих внутрішніх частин апарата Зборка та встановлення АРМ рентгенлаборанта Зборка та встановлення АРМ лікаря-рентгенолога Встановлення та налаштування операційної системи та програмного забезпечення на АРМ лікаря-рентгенолога та рентген-лаборанта Підключення стабілізатора та мережевого фільтру до системи апарату |  |
| 4. | Пуско-налагоджувальні роботи: - налаштування роботи приймача з цифровою обробкою зображення - регулювання високовольтного пристрою живлення - регулювання роботи системи накалу - регулювання рентгенівського випромінювача ИРД - юстирування та центрування діафрагми - регулювання перетворювачів частоти - регулювання модулів мікропроцесорного контролю - регулювання модулів сигналів постійного стуму - проведення калібрування рентгенівської трубки на малому і великому фокусах, - проведення геометричного калібрування та калібрування по яскравості приймача. |  |
| 5. | Перевірка працездатності апарату в цілому після проведення капітального ремонту |  |
| 6. | Проведення навчання медичного персоналу по роботі з оновленим апаратом рентгенівським |  |

ІНШІ ВИМОГИ

- Під час надання послуг Учасник має нормативно-технічну документацію, ДСТУ, ОСПУ, необхідні електричні та монтажні схеми, документацію, що регламентує діяльність в області ремонту та технічного обслуговування рентгенівського обладнання.